Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: 5/2019

# Specyfikacja Techniczna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
Analizator jonoselektywny z gazometrią – zakup i dostawa do Laboratorium Szpitala SP ZOZ Łasin

Aparat bezobsługowy, wieloparametrowy do oznaczania gazometrii, elektrolitów i metabolitów

| Analizator jonoselektywny z gazometrią - 1 szt. |
| --- |
| Nazwa | PODAĆ |  |
| Typ i model urządzenia | ZAŁĄCZYĆ KARTĘ KATALOGOWĄ |  |
| Wytwórca | PODAĆ |  |
| Dostawca | PODAĆ |  |
| Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Rok produkcji | 2019 |  |
| Deklaracja zgodności lub/i certyfikat CE | TAK |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE TECHNICZNE |  |  |
| 1. | Typ próbki | Pełna krew, Płyn dializacyjny, Roztwory wodne (np. materiał kontrolny) | Podać |
| 2. | Czas analizy | Uzyskanie wyniku w ciągu 60 sekund | Podać |
| 3. | Kalibracja | Automatyczna lub na żądanie |  |
| 4. | Wyświetlacz: Kolorowy ekran dotykowy z dużymi oraz łatwymi do odczytania ikonami systemowymi | Tak |  |
| 5. | Wbudowane butle z gazami kalibracyjnymi | Tak |  |
| 6. | Drukarka termiczna | Tak |  |
| 7. | Barometr | Tak |  |
| 8. | Parametry mierzone: - pH - pCO₂ - pO₂ - Na+ - K+ - Ca++ - Cl - Hct | Zakres liniowości 6,001-8,000 pH 5,0-250,0 mmHg 0,0-749,0 mmHg 80-200 mmol/L 0,50-9,99 mmol/L 0,20-5,00 mmol/L 40-160 mmol/L 12-75 % | Tak, podać |
| 9. | Wybierane parametry wyliczane: - HCO3-act - HCO3-std - BE (B) - BE (ecf) - ctCO2 - Ca++ 7,4 - Luka anionowa - O2SAT - O2CT - pO2 (a-a) - pO2/FIO2 - ct Hb | Tak | Podać zakres |
| 10. | Parametry wprowadzane: - temperatura pacjenta - FIO2 - wartość hemoglobiny całkowitej - nr identyfikacyjny pacjenta - nr identyfikacyjny operatora - miejsce pobrania próbki | Tak | Podać zakres |
| 11. | Pojemność pamięci: | min. do 250 wyników pacjentów |  |
| 12. | Pamięć: | min. do 90 wyników dla każdego poziomu QC |  |
| 13. | Eksport danych: poprzez wbudowany port USB/ pendrive do PC lub bezpośrednio do LIS/HIS lub do Systemu Zarządzania Danymi RAPIDComm | Tak |  |
| 14. | Opcje połączeń / interfejsy urządzeń peryferyjnych Szeregowo: Protokół RS232, LIS1, LIS2, LIS3 | Tak |  |
| 15. | Opcje połączeń / interfejsy urządzeń peryferyjnych Dwukierunkowe: Możliwość konfiguracji na potrzeby wykonania badań / kontroli oraz łączności z Systemem Zarządzania Danymi | Tak |  |
| 16. | Port USB | Standardowy port USB 2.0 |  |
| 17. | Czytnik kodów kreskowych | Standardowy port USB 2.0 |  |
| 18. | Waga: | do 10 kg |  |
| 19. | Parametry zasilania: Napięcie: Moc Częstotliwość | 100, 120,220,240 V 80 VA 50/60 Hz |  |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Okres gwarancji: | Od 36 m-cy do 60 m-cy, (zgodnie z okresem gwarancji wskazanym w formularzu ofertowym) |  |
| 2. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: | - 3 dni robocze dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego |  |
| 3. | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1x w roku chyba, że producent aparatu lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów – wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy | Tak |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 96 miesięcy | Tak |  |
| 5. | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | Tak |  |
| 6. | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | Tak |  |
| 7. | Wypełniony paszport techniczny | Tak |  |
| 8. | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | Tak |  |
| 9. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Tak |  |
| 10. | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza SP ZOZ Łasin lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | Tak |  |
| 11. | Do oferty należy załączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu | Tak |  |

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

..................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………………

………………………………..

(miejsce i data wystawienia)                                                                                                               (podpis i pieczątka)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy