Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: 18/2019

# Specyfikacja Techniczna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
Dostawa unitu stomatologicznego do Przychodni Zdrowia w Łasinie

Unit Stomatologiczny  – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne i oceniane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Unit stomatologiczny | Podać /model, typ/ |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 6. | Gwarancja | Tak, podać |  |
| Stanowisko stomatologiczne z wyposażeniem - kpl. 1 |
| I | Fotel stomatologiczny | TAK |  |
|  | 1) zasilanie elektryczne 230V/50 Hz | TAK |  |
|  | 2) sterowanie elektryczne | TAK |  |
|  | 3) napęd elektromechaniczny | TAK |  |
|  | Podstawa fotela: Nie przytwierdzona na stałe do podłogi, o szerokości nie większej niż 30cm w strefie pracy fotelika lekarza | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ruchów fotela: wysokości (wysokość minimalna nie wyższa niż 41 cm maksymalna nie niższa niż 80 cm) | TAK |  |
|  | pozycja ratunkowa | TAK |  |
|  | zagłówek chirurgiczny z podwójnym przegubem | TAK |  |
|  | 3 programowalne pozycje | TAK |  |
|  | ruchoma sekcja nóg | TAK |  |
|  | Kształt fotela: 1) umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta | TAK |  |
|  | 2) przystosowany do pracy zarówno przy siedzącym, jak i leżącym pacjencie | TAK |  |
|  | 3) bez prawego podłokietnika | TAK |  |
|  | Tapicerka fotela: 1) bezszwowa, odporna na środki dezynfekujące | TAK |  |
|  | 2) osłonięta pod nogami pacjenta | TAK |  |
| II | Wielofunkcyjny sterownik nożny | TAK |  |
| 1 | Stabilny, z odpornym na uszkodzenia mechaniczne przewodem, o konstrukcji zapewniającej dobrą przyczepność do podłoża | TAK |  |
| 2 | Włączanie i wyłączanie pracy końcówek | TAK |  |
| 3 | Włączanie i wyłączanie przedmuchu | TAK |  |
| 4 | Włączanie i wyłączanie sprayu w końcówkach | TAK |  |
| 5 | Płynna regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika | TAK |  |
| III | Lampa oświetleniowa | TAK |  |
| 1 | Lampa halogenowa oświetlenia głównego: 1) konstrukcja bez wentylatora | TAK |  |
|  | 2) natężenie światła - min. 25 000 luxów (12 V) | TAK |  |
|  | 3) regulacja natężenia: 2-stopniowa | TAK |  |
|  | 4) przełącznik ręczny przy lampie | TAK |  |
|  | 5) standardowa żarówka halogenowa | TAK |  |
| IV | Konsola lekarza mocowana do bloku spluwaczki | TAK |  |
| 1 | System 5-rękawów prowadzonych od góry | TAK |  |
| 2 | Długość rękawa nie mniej niż 1,60 m | TAK |  |
|  | 1) rękaw dmuchawo- strzykawki | TAK |  |
|  | 2) rękaw turbinowy typu Midwest ze światłem | TAK |  |
|  | 3) rękaw mikrosilnika pneumatycznego ze światłem | TAK |  |
|  | 4) rękaw skalera piezzoelektrycznego | TAK |  |
|  | 5) rękaw diodowej lampy polimeryzacyjnej | TAK |  |
|  | indywidualna regulacja sprayu dla poszczególnych końcówek | TAK |  |
| 4 | Klawiatura na stoliku lekarza ograniczona do niezbędnego minimum– maksymalnie 12 przycisków | TAK |  |
| 5 | Wewnętrzny obieg wody destylowanej - butelka niewidoczna, schowana | TAK |  |
| 6 | Końcówki stomatologiczne do rękawów: Dmuchawka trójfunkcyjna- min. 2 szt. Kątnica turbinowa ze światłem M600l lub równoważny – min. 2 szt. Mikrosilnik pneumatyczny ze światłem X205L + M25L lub równoważne – min. 2 szt. Skaler piezzoelektryczny Varios 170 lub równoważny Lampa polimeryzacyjna Ultra Ligot lub równoważna | TAK, podać |  |
| V | Blok spluwaczki mocowany do fotela |  |  |
| 1 | Blok spluwaczki: poruszający się razem z fotelem: góra – dół odchylany o kąt - co najmniej 90˚ | TAK TAK |  |
| 2 | Blok spluwaczki wąski, o małych rozmiarach | TAK |  |
| 3 | Ruchoma sekcja miski spluwaczki | TAK |  |
| 4 | Ślinociąg wodny uruchamiany automatycznie | TAK |  |
| 5 | Ssak obok ślinociągu dla asysty | TAK |  |
| 6 | Stolik asysty | TAK |  |
| 7 | Stanowisko robocze: 1) szerokość podczas pracy lekarza z pacjentem w pozycji siedzącej (lekarz między 9.00 a 11.00) może wynosić - max. 1,70 m | TAK |  |
|  | 2) długość podczas pracy lekarza z pacjentem w pozycji leżącej (lekarz na godzinie 12.00) może wynosi-max. 2,5m | TAK |  |
| VI | Wyposażenie |
| 1 | Asystor na jednej nóżce z 3 szufladami | TAK |  |
| 2 | Kompresor | TAK |  |
| VII | Warunki Gwarancji i pozostałe |
| 1 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |
| 3 | Zgodność wyrobu z Dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi technicznej urządzenia | TAK |  |
| 5 | W czasie gwarancji przynajmniej raz do roku bezpłatny przegląd gwarancyjny | TAK |  |

...................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

..................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza bieżącymi materiałami eksploatacyjnymi).

………………………………………

………………………………..

(miejsce i data wystawienia)                                                                                                               (podpis i pieczątka)

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy